超声波外夹式流量计安装步骤

超声波流量计有外夹、插入、法兰三种安装方式，其中插入式的适用于DN80-6000的管，可带水带压安装；外夹式的采用不破管、不断管的外贴式安装，非接触式测量，适用于DN15-6000的测量管，，是目前所有流量计中安装最方便的一种。

- 选好传感器安装点：超声波流量计传感器安装点最好具备前10后5（管径的倍数）的直管段，并远离上游阀门、弯头和水泵（最好能有30倍管径），远离干扰源和强震动点。

- 初始设置：

1、获取准确的测量管管道参数（管材、管道内径、管道厚度、是否有衬里等）及所测介质名称及性质，将主机上电后，进入M11菜单并按提示依次进行输入（按右下角确认键后光标闪烁时输入数字或选择选项）；

2、外夹式传感器分为三个型号：小型S1为DN15-100，中型M2/M1为DN50-700，大型为L2/L1为DN300-6000，根据所测管径大小选择相应的传感器并将其输入；常规插入式传感器为插入—B型。

3、选择传感器安装方式：V法----超声波经过两次传递，精度较高，但管道状况不好的话找信号比较难，适用于管径稍小的管。  Z法----超声波经过一次传递，是最容易找到信号的一种安装方式，适用于中大管径，或在用V法找不着信号或信号很弱的情况下使用。W法----类似于V法，超声波经过四次传递，适用于非常小管径的管。N法----类似于Z法，超声波经过三次传递，亦适用于小管径的测量管。；

4、前面三点完成后，在M25会自动显示安装距离。

5、在确认参数完全正确并正常工作了的情况下，请按M26将参数固化，以确保在仪表掉电后再重新上电时是按所设参数运行。

- 根据M25给出的安装距离、在已定安装点找出装传感器位置（V法、W法将两个传感器装在管道的同侧；Z法、N法将两个传感器装在管道的两侧）（不论是V法还是Z法都需将两个传感器装在同一条轴向中心线上），并尽可能地将管外壁打磨好（去除铁锈、泥沙、使表面平滑）。然后将两个传感器充分涂上耦合剂后贴在各自的安装点上，并试着用力使其贴合得更好并用卡具将其固定。

- 区分上下游并将信号线的另一端连接到主机的相应接线端，检查指标M90的三个数值越高越好（上下游信号至少高于60，并且两者之间相差在1以内；Q值最好能到80-99）；M91的传输比在97-103%，100%最好（如传输比过高则调近两传感器距离，过低则拉大距离）。

五、     不要将传感器安装在从上往下流的管段、不能确保其满管或有气泡的管段及水平管的最上方。

相对来说管径比较大的测量管安装点会比较难找一些，需要耐心移动传感器来获得最佳安装点（对于大口径的卷板钢管更突出）。

如需技术咨询请随时拔打电话：020-22361270   18928929906   13710666516